DHG 9240A干燥箱操作规程

1.把需要干燥处理的物品放入干燥箱内，关好箱门。

2.接通电源，把电源开关拨至“1”处，此时电源指示灯亮，投入正常测控状态，上排PV窗口显示测量值，下排SV窗口显示设定值。

3.温度设定

当所需加热温度与设定值相同时，不需设定，反之则需设定。要想修改设定值时，请在正常的显示测量方式下，按一下功能键SET，PV窗口显示“SP”，SV窗口显示已设置的值，此时按加键▲向上调节设定值或按减键▼向下调节设定值，按SET键完成确认修改。

4.设定结束后，各项数据长期保存。此时干燥箱进入升温状态，加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，进入恒温状态。

5.干燥结束后，把电源开关拨至“O”处。小心取出箱内物品以免烫手。

起草人  王京仁

BY系列干燥箱温度控制器使用说明：
◆ 面板说明①　PV显示屏 ②　SV显示屏
③　指示灯
① RUN -运行指示 HEAT -加热指示
② ALM -报警指示 HI -高速指示
③ LOW -低速指示
④　功能键 ⑤　移位键
⑥　减键 ⑦　加键④ ⑤ ⑥ ⑦ 
◆ 各功能的调出顺序  使用说明
1. 温度设置
a. 在正常工作状态下，按一下SET键，进入温度设定状态，此时PV显示屏显示SP，SV显示屏第一位闪烁；
b. 按移位键将闪烁位移至所需设定位；
c. 按减键或者加键将数字调至所需值；
d. 按两下SET键，仪表恢复到正常工作状态，温度设置完成，仪表按新的设定值运行。
2. 定时功能
a. 在正常工作状态下，按两下SET键，进入定时设定状态，此时PV显示屏显示ST，SV显示屏显示0，并闪烁；
b. 按移位键将闪烁位移至所需设定位；
c. 按减键或者加键将数字调至所需值；d. 按一下SET键，仪表进入定时运行状态，此时运行指示灯闪烁；
e. 定时功能为倒计时运行，在定时运行状态下，按一下移位键，SV显示屏显示定时剩余时间；
f. 定时剩余时间归零，仪表进入定时结束状态，此时SV显示屏显示End,并闪烁，同时除风速指示灯以外的所有指示灯均熄灭；
g. 在定时结束状态下，按一下SET键，仪表恢复到正常工作状态。
h. 在定时结束状态下，由于仪表温度控制部分停止工作，PV显示屏显示的测量值会下降到环境温度，此为正常现象。
i. 如果无需使用定时功能，请务必将定时时间设置为零。
j. 定时功能运行过程中，如发生意外断电，重新上电后，定时剩余时间自动归零。
k. 本设备的定时范围：1～9999分钟或1～9999小时。（请定货时注明！）
3. 自动风速调节功能
a. 当设备在升温过程中，循环风机高速运行，加速工作室内的空气对流，缩短升温时间，提高工作效率；
b. 当工作室内的温度接近控制温度时，仪表自动将循环风机由高速运行调整为低速运行，使工作室内的空气平缓对流，并有效的延长循环风机的寿命；
c. 如果无需使用自动风速调节功能，可按照控制参数调整方法，将高低速控制参数调整为999.9即可，循环风机将始终处于高速运行状态。
4. 自整定功能
如果温度控制过程中，出现较大的温度过冲，或较大的温度波动时，请按下列操作启动自整定功能
a. 关闭电源开关，打开箱门，使设备自然冷却至环境温度；
b. 关闭箱门，打开电源开关，将温度设至为常用温度值；
c. 按照控制参数调整方法，将自整定参数调整为1；
d. 在正常工作状态下，按住减键5秒钟，即进入自整定状态，此时PV显示屏显示ATU,并闪烁；
e. 自整定结束后，仪表自动恢复到正常工作状态。
f. 在自整定状态下，按任何键均无效。5. 控制参数调整方法
a. 同时按下加键和SET键，PV显示屏显示LCK；
b. 按加键，使SV显示屏显示为7；
c. 再按SET键，使PV显示屏显示需要调整的控制参数的提示符；
d. 按加键或减键，使SV显示屏显示为该控制参数所需要的值，所有控制参数可以一次调整完毕；
e. 再按SET键5秒钟以上，回到正常工作状态；此时温度控制器执行新修改的参数。
注：控制参数调整过程中，若无键按下30秒，仪表自动恢复到正常工作状态，但所改变的数据视为无效。 
由于产品出厂前都经过严格地测试，一般不要进行修正。但是，在第一次开机；产品使用一段时间；使用环境恶劣；使用的环境温度与生产制造时的环境温度不一致；使用控制温度前后值改变时等等情况下，可通过修整功能参数从而达到出厂标准。 
6. 测量温度与箱内实际温度的误差修正方法
a. 将水银温度计（0.1℃精度的水银温度计）放入工作室内，水银端应置于室内几何中心位置；水银温度计的读数即为实际温度。
b. 开机，当设备运行至恒温状态（1～2小时左右），比较实际温度与PV显示屏显示温度的差值，其差（实际温度-PV显示值）即是测量值修正参数SC需要修改的值，即：
SC=原始SC值+（实际温度-PV显示值）
c. 根据上式计算SC值输入即可。