常用仪器使用方法

动物呼吸机：

- 呼吸机要放置到平稳坚实的地面或台面。

- 接电源。

- 打开电源开关。

- 设置好呼吸参数。

- 麻醉动物，行气管插管术，连接气路。

- 确定气路连接良好，无漏气。

- 根据不同的动物种类，调节呼吸机相关参数，使动物呼吸状态良好，无缺氧等异常状态。

Yls-6b 智能热板仪

- 开机。

- 时钟设定（按住“计时”“T”键不松手5秒以后，进入时间设定程序）。

- 温度设定（按动一下“升温”或“降温”按钮，温度显示屏内的数字闪动进入温度设定程序）。

- 升温（温度到达设定值时，无需等待稳定时间即可进入实验阶段）。

VIS-723型可见分光光度计

- 每次开机自检后，先预热30分钟，再进行测量。

- 在主界面下，按“MODE”键选择扫描方式，再按“1”选择“波长扫描”项后，进入此功能参数设置页面设置好参数。

- 设置好参数后，将参比及被测样品放到样池架上，盖好样品室盖。按下“ENT”键，进入波长扫描测量。依照液晶屏上的操作提示，拉动样品池，便可进行完整的扫描测量。

UV—2100型紫外可见分光光度计

1．连接仪器电源线，确保仪器供电电源有良好的接地性能。

- 接通电源，至仪器自检完毕，显示器显示“546nm  100.0”即可进行测试。

3用<MODE>键设置测试方式：透射比（T），吸光度（A），已知标准样品浓度值方式（C）和已知标准样品斜率（F）方式，

4．用波长设置键，设置您所需的分析波长。

5．根据设置的分析波长，选择正确的光源。

6. 将您的参比样品溶液和被测样品溶液分别倒入比色皿中，打开样品室盖，将盛有溶液的比色 皿分别插入比色皿槽中，盖上样品室盖。

7. 将参比样品推（拉）入光路中，按“0A/100%T”键调0A/100%T，此时显示器显示的 “BLA — —”直至显示“100.0”或“0.000”为止。

8. .当仪器显示器显示出“100.0”或“0.000”后，将被测样品推（拉）入光路，这时，您 便可从显示器上得到被测样品的透射比或吸光度值。

QX-200全血血小板聚集仪

1．更换移液器的吸管头，用0.5ml的移液器吸取专用稀释缓冲液加到盛有0.5ml抗凝血的玻璃试管，用磁吸捧把搅拌珠轻推入试臂，置此试臂于仪器的预热孔中，5分钟左右移到中间测试孔；

2．把电松插入试管，(“测量”键正电极极化时己按下)再按下“搅拌”键。观察面板上数字表的读数将逐渐减小(这时不管面板上数据的正负)，  当下降到某个值附近不再继续下降时(仪器显示的末位数会有些许波动)，调节“零I”(粗调)及“调零II”(细调)，使仪器数字显示为“0”值或“0”值左石．按下“定标”键．调节“定标”旋纽，使仪器显示为“10．0”左右，恢复“定标”键，仪器仍应显示在“0”左右，若不在“0”左右则重新调零、定标，

面板上数字表的读数逐渐减少的过程说明了血样在测试孔中温度在逐渐升高，当血样温度达到和恒温装置温度一致时．数字将趋于稳定。

3．用微量进样器取5ul己稀释的ADP试剂，加入试管血样内(终浓度为50uMol／L。)，同时按下“定时”键，15~30秒后聚集开始发生。注意：微量进样器的针头一定要插入血样中，不可将诱导剂挂在试管内壁或电极上；

4．在下一个待测血样中加0.5ml专用稀释缓冲液后置于预热孔中预热，这样可以加快整个测量过程；

5. 观察数字显示过程约3~5分钟，聚集速率趋于平衡，5分钟时数字自锁(面板保持)。一个测试过程结束，读取面板数字显示的值即为血小板聚集的电阻值，单位欧姆；

6，电极清洗

取出电极，浸入蒸馏水中，用小刷子在水中顺着铂金电极方向轻刷，清洗电极，  除去粘附在电极上的血小板团块，再浸入浓盐酸中浸泡5~10秒钟，取出后经二次清水漂洗干)争(准备2个100mL的烧杯，内置蒸馏水，用于电极漂洗)，然后吸干电极上的水珠，浸入先前极化电极的稀释缓)中液试管中备用。

HW-400SE恒温平滑肌槽使用说明书

- 将恒温水槽右侧面的排液口和排水口均置于关闭状态；

- 如果在实验中您需要外接氧气为实验标本供氧，需要将单向阀向外拉出；否则，您可以使用设备自带的空气泵进行供氧，这时，您需要将单向阀向内推入；

- 在恒温水域内添加足够量的清水，水量达到建议水位线（外筒上有建议水位线刻度）；

- 在放实验标本的药液筒内注入适量药液，

- 确保电源已经连接良好；

- 打开机器电源；

- 此时数码管和加热指示灯快速闪烁，表明系统还没有处于加热状态；当您确认水域内加水后，轻按温度设定旋钮，听到“哔”声后，系统进入加热状态。

- 设定实验温度；

- 调节气量调节阀，保证在加热过程中有较大的气泡对药液进行搅拌。

10.温度达到设定温度后放入实验标本；