BA- 88A半自动生化分析仪操作卡

l  开机

打开位于本仪器后面板上的电源开关，打开打印机电源开关(如果是外置打印机)，按照

界面提示吸入蒸馏水，仪器完成开机初始化后进入主界面。

- 主界面功能介绍

参数    编辑项目信息，包括基本信息、定标信息、质控信息；编辑计算项目、手工项目等信息。

测试    选择项目，进行定标、质控和样本测试，测试时实时显示反应曲线，支持在线打印测试结果。

结果    增加、修改和删除病人的信息，查看样本的测试结果，并可对结果进行修改，打印综合报告，支持测试结果上传至数据管理软件。

维护    查看和删除数据库容量，查看日志记录，进行光源增益调节、蠕动泵校正。

质控    查看项目的质控结果和质控图，支持质控结果上传至数据管理软件。

定标    查询项目的定标参数和定标曲线，允许修改线性定标的参数。

设置    设置医院名称、日期和时间，输入数据字典，屏幕校正，打印机设置，LIS设置等。

关机    执行关机程序，保存数据。

- 系统设置

初次使用，必须在“设置”单元中完成下列参数的设置：在“基本设置’’中输入医院名称，校准日期和时间；“打印设置”选择内置或外置打印机；在“数据字典’’中增加送检医生名单、检验医生名单、浓度单位和科室名称：根据需要设置交叉污染项目(可不设置)；如果数据要上传至数据管理软件，还需要在“LIS设置”中设置各个参数对应的索引号。

- 参数设置

系统中带有27个默认项目信息，默认项目不能删除，但是允许修改参数。

如果要新增加项目，按照如下操作：

√  点击“参数”→“增加”→在“基本信息”界面中按照试剂说明书输入项目信息，包括项目名称、分析方法、波长、温度、吸液量、反应方向、单位、小数位数等。

√  在“限制信息”中根据需要输入参考范围，试剂空白吸光度范围、线性范围、线性限、吸光度极限等信息。

√  在“定标信息”中选择定标方法，输入标准品数量，以及每个标准品对应的浓度。选择“K因数，模式直接输入因数K。

√  在“质控信息”中选择质控规则、输入质控品批号、浓度和标准差。

5  项目测试

1．准备样本和定标液、试剂。

2．根据待测试样本数量准备试剂，加入样本或定标液，根据试剂说明书参数，在水浴箱中温育一段时间；取出试管，待测。

3．在系统主界面点击“测试”按钮，进入测试单元，选择待测定的项目名称。

4．点击“水空白”按钮，在进样管处准备蒸馏水，点击吸液按钮。

5．点击“试剂空白”按钮，在进样管处准备试剂空白，点击吸液按钮(如果项目设置中

没有选择试剂空白，跳过这一步)。

6．点击“定标”按钮，在标准品对应的组合框中选择S1～S8，在进样管处准备相应的待测定标反应液，点击吸液按钮。(若定标信息中直接输入了K因子，跳过这一步)。

7．选择样本号，点击“样本空白”按钮，在进样管处准备样本空白管，点击吸液按钮。(根据需要选择，如果是溶血、脂血标本，建议测试样本空白，仅适合于终点法项目)。

8．选择样本号，点击“样本”按钮，在进样管处准备样本反应液，点击吸液按钮。按照这个方法依次完成其他样本测试。

9．质控测试方法同样本测试。

10．测试完毕后，点击“清洗”按钮，吸入蒸馏水清洗管路后再进行下一个项目测试。

◆  注意：同定时间法和动力学法项目测试时，加入样本后必须马上吸液测试，因此第一个样本测试完毕后方町加下一个样本。

- 输出报告

√  点击“结果”→“增加”，输入病人姓名、样本号、年龄、性别、住院号，选择所属科室、送检医生、检验医生，点击“确定”进行保存。

√  点击“新增”或“修改”，可增加测试项目和结果或修改测试结果。

√  在“结果”界面，选择一条或多条测试结果，点击“打印”，输出病人的综合报告单。

- 关机

点击“关机”，仪器保存项目信息、病人信息、测试结果等数据之后，关闭仪器后面板上的电源开关。关闭打印机电源开关。